GZⅡ型校验钢砧使用说明

- 本钢砧是对普通中型回弹仪进行校验必备的校验工具。

- 本钢砧各部另件由优质钢及优质工具钢制成。砧芯与

砧体的配合面（莫氏锥度4号）经精细研磨而成，砧芯表面硬度为HRc59-63，全重≥16Kg。

- 本钢砧一般放置在水平面上校验回弹仪，回弹仪垂直

向下或水平作弹击试验，校准回弹仪的率定值。中型回弹仪在本钢砧上作弹击试验的平均率定值为[N]=80±2；

- 本钢砧作为检验工具，被弹击试验5000次—8000次

后，可将砧芯连同砧体在平面磨床上修磨平整再用，但砧心硬度仍需保持HRc59-63，否则不得再用。

- 本钢砧平时保存在干燥防尘处，以防锈蚀，弹击试验

面不得随意磕碰，以保证检验工具的标准状态。

电话：0534-6892666  6892777

传真：0534-6892898

邮编：253600

www.hty.cn  www.sdhty.cn

E-mail:llwanglei@vip.sina.com

山东省乐陵市回弹仪厂